	№
	наименование
	ед. изм
	количества
	цена
	Общ.сумма

	1
	   Аппарат Алмаг 01

	шт
	2
	55000
	110000-00


                                         Аппарат Алмаг 01
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  АЛМАГ-01 
· Для электропитания используется сеть переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В  или 230В.

· Потребляемая мощность аппарата, не более 35 ВА.

· Масса аппарата не более 0,62 кг.

· Габаритные размеры аппарата: электронного блока – 137х60х45 мм; узла воздействия (одной из катушек) – 15х90 мм.

Примечание: предельные отклонения ±3%.

· Количество узлов воздействия – 4.

· Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (обе плоские стороны) катушки-индуктора катушечной группы аппарата составляет (20±6) мТл.

· Длительность импульса составляет 1,5-2,5 мс.

· Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек - 6 Гц.

Включение аппарата Алмаг модели 01 в сеть сопровождается световой сигнализацией. Аппарат работает в повторно–кратковременном режиме в течение 6 часов: время работы (22±1) мин., перерыв 10 мин. Автоматическое отключение через 22 минуты.

Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом: 3% раствором перекиси водорода с 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина.

· Средняя наработка на отказ – не менее 1000 часов.

· Средний срок службы  – пять лет.

